- 荧光定量PCR仪技术需求

| 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光定量PCR仪 | 1 | 49.8 | 是 | 科研 |

一、采购内容：遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购，

二、报价须知：

1、此次采购所有报价均以人民币:元为计算单位。

2、此次投标报价包含设备运至采购人指定地点运费、装卸费、安装调试费、外贸代理费、运输费、保险费、仓储费、易损件、备件、专用工具、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查等所需的全部费用，采购人将不再支付其他任何费用（如投标产品为进口产品，投标报价为免税价格，甲方为科创免税单位，如遇特殊原因导致该进口产品无法享受科创免税，则相应关税及增值税由中标人承担；如投标产品为国产产品，投标报价为完税价格）。

特殊要求：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院关税税则委员会发布的最新有效公告为准。投标报价应当包含加征关税而未包含，是投标人的风险，视为已考虑在投标报价中。

三、具体内容及要求：

3.1 技术指标

3.1.1 #通道数： 5色激发光滤光片和5色检测光滤光片，最多可同时检测5色荧光；可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道，检测多达21种不同的荧光光谱

3.1.2 模块规格：标准96孔模块；

3.1.3 反应体积：10-100 μL；

3.1.4 温控模块最大变温速率：6.5°C/秒；

3.1.5 平均样本变温速率：3.66°C/秒；

3.1.6 *温控范围：4°C–99.9°C

3.1.7 温度精确度： ±0.25°C

3.1.8温度一致性： ±0.40 °C

3.1.9 光学系统：高亮度白光LED光源 (寿命>5年)，5色激发滤光片，5色检测滤光片、CMOS成像

3.1.10 #VeriFlex精确数码温控模块: 3个独立的精确数码温控区域；

3.1.11 #被动参照染料：软件支持Rox荧光校正

3.1.12 #人脸识别：支持人脸识别功能，自动登入个人账户；

3.1.13 #语音操控：人机语音对话，语音命令执行基本仪器操作；

3.1.14 *数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

3.1.15 开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。

3.1.16 内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

3.1.17动态范围：10个对数的线性动态范围

3.1.18检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

3.1.19 #精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异

3.1.20软件支持应用：基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、存在/不存在、基因分型等

3.1.21软件主要特点：设置向导/高级设置/快速启动、自动标准曲线建立、相对标准曲线、基因分型，数据和反应板读取、移液反应/反应体系设计、导出至 excel, powerpoint, jpeg、智能远程支持及智能帮助功能、高级分析选项，每孔手动基线设定、产品查询等

3.2 服务要求

3.2.1 免费到用户使用现场安装调试。

3.2.2 培训人员及培训时间不限，可以按用户要求随时提供培训。培训内容包括：仪器原理、仪器操作、故障分析、简单维修保养等。

3.2.3 质保期：自安装验收合格之日起1年。

3.2.4 维修响应：每次收到客户来电，1小时内电话答复，如果不能解决客户的实际问题，48小时内技术工程师到位解决故障。7×24小时电话响应，随时提供技术支持。

3.2.5 交货时间：免表办理完成后45天内。